Бактериальные эндотоксины

Гель-тромб тест

Турбидиметрические методы

Хромогенные методы

Рекомбинантные реактивы

Бактериальные эндотоксины

Испытание на «Бактериальные эндотоксины» - обязательный показатель качества для лекарственных препаратов, предназначенных для парентерального применения, и фармацевтических субстанций, используемых для их изготовления.

Определение содержания бактериальных эндотоксинов проводят с помощью реактива, представляющего собой лизат амебоцитов из крови мечехвоста (Limulus polyphemus или Tachypleus tridentatus). Лизат амебоцитов специфически реагирует с бактериальными эндотоксинами. В результате ферментативной реакции происходит изменение реакционной смеси, пропорциональное концентрации эндотоксина.

Существуют три основных методологических подхода для проведения данного испытания: гель-тромб метод, основанный на образовании геля; турбидиметрический метод, основанный на помутнении реакционной смеси после расщепления субстрата, содержащегося в лизате амебоцитов; и хромогенный метод, основанный на появлении окрашивания после расщепления синтетического пептид-хромогенного комплекса.

В ОФС «Бактериальные эндотоксины» описаны следующие шесть тестов, основанных на описанных выше принципах:

- Качественный гель-тромб тест (Метод А);

- Количественный гель-тромб тест (Метод В);

- Турбидиметрический кинетический тест (Метод С);

- Хромогенный кинетический тест (Метод D);

- Хромогенный тест по конечной точке (Метод Е);

- Турбидиметрический тест по конечной точке (Метод F).

Испытание проводят любым из шести приведенных методов. В случае сомнений или разногласий окончательное заключение принимают на основании результатов, полученных при проведении испытания методом А.

Гель-тромб тест (Методы А и В)

Гель-тромб метод позволяет установить наличие или измерить количественно концентрацию эндотоксинов в пробе. В результате реакции лизата амебоцитов с эндотоксином увеличивается вязкость реакционной смеси вплоть до формирования плотного геля.

Процедура испытания. В круглодонные стеклянные пробирки (из боросиликатного стекла) диаметром 10 мм вносят равные объемы испытуемого раствора и лизата амебоцитов. Реакционные смеси аккуратно перемешивают и инкубируют при температуре 37+1°C в течение 60+2 минут. Во время инкубирования следует избегать вибрации и ударов. По истечении указанного срока визуально регистрируют результаты как положительные или отрицательные. Положительная реакция (+) характеризуется образованием плотного геля, который не разрушается при аккуратном однократном переворачивании пробирки на 180°. Отрицательная реакция (-) характеризуется отсутствием такого геля.

(сделать ссылку на ТАЛ-реактивы Bioendo для гель-тромб теста и ТАЛ-реактивы Bioendo для экспресс-анализа воды и диализата)

Турбидиметрические методы (C и F)

Турбидиметрические методы относятся к фотометрическим методам, основанным на измерении степени мутности реакционной смеси. В зависимости от принципа, положенного в основу проведения испытания, указанный метод может быть проведен как турбидиметрический тест по конечной точке, либо как турбидиметрический кинетический анализ.

Турбидиметрический тест по конечной точке (Метод F) основан на измерении степени мутности реакционной смеси в конце инкубационного периода, которая зависит от концентрации эндотоксина.

Турбидиметрический кинетический тест (Метод С) основан на определении скорости развития мутности реакционной смеси, измеряемой по времени, необходимому для достижения заданной величины оптической плотности.

Испытание проводят при температуре инкубирования, рекомендованной производителем лизата амебоцитов (обычно 37+1°С).

(сделать ссылку на ТАЛ-реактивы Bioendo для кинетического турбидиметрического теста)

Хромогенные методы (D и E)

Хромогенные методы используют для измерения количества хромофора, высвободившегося из хромогенного субстрата в результате реакции эндотоксинов с лизатом амебоцитов. В зависимости от принципа, положенного в основу испытания, этот метод может быть проведен как хромогенный тест по конечной точке или как хромогенный кинетический анализ.

Хромогенный тест по конечной точке (Метод Е) основан на измерении интенсивности окраски реакционной смеси, зависящей от количества хромофора, высвободившегося в конце инкубационного периода. Количество, выделившегося хромофора, зависит от концентрации эндотоксина.

В процессе испытания хромогенным кинетическим методом (метод D) определяют скорость развития окраски реакционной смеси, измеряемой по времени, необходимому для достижения заданной величины оптической плотности реакционной смеси.

Испытание проводят при температуре инкубирования, рекомендованной производителем лизата амебоцитов (обычно 37+1°С).

(сделать ссылку на ТАЛ-реактивы Bioendo для кинетического хромогенного теста и ТАЛ-реактивы Bioendo для хромогенного теста по конечной точке)

В последнее время появились новые технологии испытания на бактериальные эндотоксины с использованием рекомбинантных реактивов, которые являются эндотоксин-специфичными и, самое главное, не используют материалы животного происхождения, обеспечивая защиту мечехвостов. К реактивам нового поколения относятся набор Bioendo с рекомбинантным каскадом и набор Bioendo с рекомбинантным фактором С.

Набор Bioendo с рекомбинантным каскадом позволяет проводить количественное определение бактериальных эндотоксинов кинетическим хромогенным методом. Рекомбинантный каскад включает фактор С, который активируется бактериальными эндотоксинами, фактор В и прокоагулянт. Эндотоксины связываются с фактором С и превращают его в активную форму, которая впоследствии активирует фактор В, который, в свою очередь, активирует прокоагулянт. Активированный прокоагулянт затем расщепляет хромогенный субстрат, высвобождая соединение желтого цвета, которое измеряется фотометрически при 405 нм. Реакция проводится в 96-луночных планшетах с использованием микропланшетного ридера со встроенным инкубационным модулем. Набор Bioendo с рекомбинантным каскадом не реагирует с грибковым (1,3)-β-D-глюканом, что позволяет избежать ложноположительных результатов.

(сделать ссылку на Рекомбинантные реактивы Bioendo)

Набор Bioendo с рекомбинантным фактором С позволяет проводить количественное определение бактериальных эндотоксинов с помощью микропланшетного флуориметра, используя показатели возбуждения/излучения на длине волны 380/440 нм. После связывания с эндотоксином рекомбинантный фактор C трансформируется из неактивной формы в биоактивную форму, которая распознает и катализирует последующий флуориметрический субстрат, генерируя флуоресценцию. Интенсивность флуоресцентного сигнала положительно коррелирует с концентрацией эндотоксина. Набор Bioendo с рекомбинантным фактором С не реагирует с грибковым (1,3)-β-D-глюканом, что позволяет избежать ложноположительных результатов.

(сделать ссылку на Рекомбинантные реактивы Bioendo)